## Technické specifikace-biochemie
Městská nemocnice v Odrách, p.o., Nadační 375/1, 742 35 Odry, IČO: 66183596
Dodávka reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická vyšetření včetně bezplatné výpůjčky biochemického analyzátoru
vyplňte žlutá pole
Technické požadavky | Splněno ANO-NE
dodavatel do nabídky uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce pro navrhované řešení)
Obecné požadavky
dodavatel dodá automatický analyzátor - certifikovaný (včetně ovládacího SW) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) dle specifikace.
Všechna požadovaná vyšetření budou prováděna na jednom nabízeném analyzátoru.
Diagnostika a analyzátor splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a jeho příslušných prováděcích předpisů.
Dodavatel na vlastní náklady dopraví předmět výpůjčky na místo plnění, zajistí řádnou instalaci analyzátoru v souladu s doporučením výrobce a platnou legislativou
Kromě vlastního dodání diagnostik a analyzátoru dodavatel rovněž zajistí:
· pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění
· technické dokumentace včetně prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce.
Technické požadavky na biochemický analyzátor
Analyzátor musí být výkonnostně a kvalitativně vhodný pro provádění všech nabídnutých vyšetření .
Princip měření analyzátoru – kolorimetrie, turbidimetrie, latexová aglutinace, homogenní EIA, ISE
Analyzátor pracující s primárními zkumavkami různých velikostí (průměr 13-15 mm - vnější rozměr x výška 75-100 mm bez uzávěru), se separačním gelem i bez gelu, i se sekundárními zkumavkami, případně s speciálními "cupy" a pediatrickými inserty, a to v jednom stojanu.
Analýza vzorků různého biologického materiálu (plazma, sérum, moč, likvor).
Systém umožňující analýzu vzorku po pacientech (random access),
Vkládání a vyjímání vzorků během provozu bez nutnosti jeho zastavení a přerušení právě probíhající analýzy.
Připojení umožňující oboustrannou komunikaci s LIS (DS Soft) v reálném čase
Součástí dodávky bude záložní zdroj (UPS) s kapacitou dostačující pro chod systému při výpadku elektrické energie na dobu min. 10 minut.
Výkon analyzátoru minimálně 400 fotometrických testů/hod, výkon ISE min 100 vzorků/hod.
Chlazený prostor pro reagencie
Kapacita reagenčního kruhu musí pokrývat požadovné spektrum metod, a to s rezervou 20% pozic vůči konkrétnímu nabízenému počtu reagencí/lahviček.
Podavač vzorků fungující na principu stojánků
Statim vyšetření- předřazení statimového vzorku bez přerušení analýzy vzorku rutinních.
Kalibrace a kontroly - možnost jejich "statimového" předřazení před vzorky v rutinním podavači vzorků bez přerušení analýzy vzorku rutinních.
Úspornost: minimalní potřebný objem v kyvetě < =100 ul
Permanentní skleněné (křemenné) kyvety
Alespoň 15 otevřených kanálů (možnost použití reagencií jiného dodavatele)
Součástí je integrovaná čtečka čárových kódů, tiskárna a PC
Identifikace vzorku pomocí čárového kódu
Identifikace reagencií pomocí čárového kódu.
Zálohování primárních dat a možnost jejich otevření v PC mimo analyzátor.
Bezpečnost dávkování vzorku a reagencií - detekce hladiny, sraženiny a nárazu, příp. bublin
Požadavky na dodavatele
Dodavatel zajistí na vlastní náklady veškeré servisní úkony, opravy, pravidelné údržby (BTK, validace, revize, kalibrace, atd. ) dle doporučení výrobce po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, kilometrovného a času stráveného na cestě, potřebné náhradní díly a spotřební materiál pro vyřešení havarijního i preventivního zásahu.
Dodavatel zajistí na vlastní náklady provádění pravidelné roční bezpečnostní technické kontroly (BTK) a validaci analytického systému po celou dobu trvání smlouvy o výpůjčce.
Dodací lhůta diagnostik je maximálně do 5 pracovních dnů od data objednávky
V případě akutního požadavku expresní dodání do 2 pracovních dnů po telefonické objednávce, která bude následně potvrzena písemně.
Systémové požadavky
Bezplatné servisní úkony, opravy, pravidelné údržby dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, instruktáže uživatelů, kilometrovného a času stráveného na cestě, potřebných náhradních dílů, kitů a spotřebního materiálu pro vyřešení havarijního i preventivního zásahu pro dodaná zařízení (IVD přístroj, PC, UPS, ...)
Bezplatné provádění pravidelné bezpečnostní technické kontroly (BTK), nastavení, kalibrací a validací analytického systému, dle pokynů výrobce a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, po celou dobu trvání smlouvy o výpůjčce (včetně veškerého spotřebního materiálu, případných náhradních dílů a kitů potřebných pro jejich provedení).
V případě poruchy jejíž oprava přesáhne 3 pracovní dny bezplatné zapůjčení náhradního přístroje stejného typu
Pro účel vstupní verifikace metod dodavatel bezplatně poskytne potřebný diagnostický materiál (reagencie, kalibrační, kontrolní a spotřební materiály).
Nástup servisního technika v případě ohlášení poruchy do 1 pracovního dne od nahlášení. Nástupem je myšlen příjezd technika k nefunkčnímu analyzátoru.
Servis a správu veškerého půjčeného HW a SW si zajišťuje půjčitel vlastními silami
Telefonické konzultace zákazníka se servisním technikem a aplikačním specialistou firmy dle potřeby.
Půjčitel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na techniky komunikujícími v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad.
Půjčitel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na aplikačního specialistu komunikujícího v ČJ s certifikátem pro dodané zařízení pro jeho aplikační podporu.
HOT-LINE servis.
Provedení zaškolení obsluhy analyzátoru včetně protokolu o zaškolení + oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance.
Zpracoval (jméno a příjmení):
Datum:
Podpis: