Příloha č. 4: Technická specifikace předmětu zakázky

Účastník ke každé položce technické specifikace daného druhu zboží doplní, zda jím nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele. Způsob splnění: ANO – požadovaný parametr je splněn, NE – požadovaný parametr není splněn. Pokud nebude uvedeno ANO či NE, má se za to, že je uvedeno NE.

Účastník zároveň přiloží technickou specifikaci jím nabízeného zboží včetně fotografie, prospekt apod.

| Technická specifikace – Lůžko s laterálním náklonem | ANO /NE |
| --- | --- |
| - Shoda s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 / prohlášení o shodě |  |
| - Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka, sloupového typu, s oboustranným laterálním náklonem min. +/- 15° |  |
| - 4-segmentová ložná plocha z plastových odnímatelných dílů, snadno čistitelná a se zárukou dlouhé životnosti |  |
| - Šířka ložné plochy min. 85 cm |  |
| - Šířka lůžka max. 100 cm |  |
| - Délka ložné plochy min. 200 cm, s možností prodloužení |  |
| - Bezpečné provozní zatížení minimálně 200 kg |  |
| - Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 43 - 80 cm |  |
| - Náklon do TR/ATR polohy minimálně 13° pomocí elektromotoru |  |
| - Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru |  |
| - Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování |  |
| - Mechanické rychlospuštění zádového dílu při CPR |  |
| - Sesterský panel s možností zavěšení na čelo nebo postranice lůžka s předprogramovanými funkcemi min. kardiacké křeslo, CPR, vyšetřovací poloha, protišoková poloha, s ochranou proti nechtěnému polohování |  |
| - Integrovaná záložní baterie s indikací stavu na sesterském panelu |  |
| - Nožní ovládání zdvihu a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci |  |
| - Ochrana elektromotorů proti přetížení |  |
| - Povrchová úprava kovových částí: odolná proti korozi a působení běžných čistících a dezinfekčních prostředků, v případě lakování: polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín |  |
| - 4 kolečka o průměru min 150 mm, s centrální brzdou pomocí nožního pedálu pod celým nožním čelem lůžka, jedno z koleček se směrovou aretací pro snadnější transport |  |
| - Zvukový alarm nezabrzděného lůžka |  |
| - Čelo v hlavové a nožní části plastové nebo kovové s barevnou výplní, snadno odnímatelné, s aretací z vnější strany lůžka, možnost výběru barevných dekorů |  |
| - Postranice min. ve 2/3 ložné plochy lůžka, spustitelné dolů nebo sklopné podélně s osou lůžka, při sklopení výrazně nezvyšující vnější rozměry lůžka, s možností doplnění přídavným dílem (protektorem) pro omezení možnosti úniku dezorientovaných pacientů po celé délce lůžka. |  |
| - Jištění postranice ve všech polohách nad úrovní ložné plochy s nutností aktivace dvěma nezávislými pohyby jednou rukou |  |
| - 4 vodorovná ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka |  |
| - Úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka |  |
| - Postranní lišty pro drobné příslušenství pod ložnou plochou lůžka |  |
| - Hrazda kovová, s vyšším zalomením, odnímatelná, vč. rukojeti a popruhu |  |
| - Příprava (konektor) pro snadné připojení pacientského ovladače |  |

| Technická specifikace – Aktivní antidekubitní matrace | ANO/NE |
| --- | --- |
| - Matrace vhodná pro léčbu až 4. stupně dekubitu |  |
| - Pulzní systém minimálně 3:1 s řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách |  |
| - Dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace |  |
| - Minimálně 3 hlavové cely bez alternace |  |
| - Plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta |  |
| - Automatická regulace tlaku v pánevní části při polohování lůžku min. od 15° - 45° |  |
| - Provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti min. 5 l vzduchu za minutu |  |
| - Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |
| - Režim nízkého tlaku automaticky optimalizuje tlak v matraci bez ohledu na polohu pacienta |  |
| - Postranní statické cely pro snadnější mobilizaci pacienta |  |
| - Vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran |  |
| - Integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu postele |  |
| - Nosnost minimálně 210 kg |  |
| - Při poškození matrace možnost opravy svépomocí, zalepením pomocí opravného kitu |  |
| - Záložní baterie pro napájení matrace |  |
| - Dodávka včetně kompresoru a dalšího příslušenství |  |

| Technická specifikace – Hybridní antidekubitní matrace | ANO/NE |
| --- | --- |
| - Hybridní matrace pro prevenci vysokého stupně rizika dekubitu |  |
| - Kombinace pasivního a pulzního systému pro prevenci dekubitu |  |
| - Možnost použití matrace v pasivním režimu bez připojení kompresoru |  |
| - Nosnost matrace min. 250 kg |  |
| - Vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran |  |
| - Systém střídání tlaků v celách minimálně 2-1 |  |
| - Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |
| - Postranní statické cely usnadňující mobilizaci pacienta |  |
| - Provzdušnění povrchu matrace pro udržení minimální vlhkosti |  |
| - Možnost snížení tlaku na oblast pat |  |
| - Ddodávka včetně kompresoru a dalšího příslušenství |  |

| Technická specifikace – Pasivní antidekubitní matrace | ANO/NE |
| --- | --- |
| - Pěnová matrace pro prevenci vzniku dekubitů vysokého stupně, optimální preventivní antidekubitní účinek pro pacienty do 120-130 kg |  |
| - Nosnost matrace min 200 kg |  |
| - Jádro z podkladové studené polyuretanové pěny a vrchní viskoelastické pěny |  |
| - Rozdělení matrace dle tuhosti alespoň 3 zóny |  |
| - Snadno snímatelný potah se zipem a krytím proti zatečení tekutin |  |
| - Potah – paropropustný, voděodolný, bielastický, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra, antialergický, odolný proti účinkům krve a moči, dezinfikovatelný běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví |  |
| - Min. výška matrace 14 cm |  |
| - Velikost matrace dle rozměru lůžek |  |
| - Zpevněný okraj matrace pro usnadnění vstávání pacienta |  |

| Technická specifikace – Noční stolek | ANO/NE |
| --- | --- |
| - Kovový korpus s integrovanou výsuvnou jídelní deskou |  |
| - Jídelní deska a horní police stolku z odolného materiálu se zvýšeným okrajem |  |
| - Oboustranné provedení |  |
| - Oboustranně naklápěcí jídelní deska výškově stavitelná za pomoci mechanické nebo plynové pružiny, s aretací |  |
| - Zásuvka s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí |  |
| - Provedení korpusu stolku – min. horní zásuvka, nika, spodní skříňka |  |
| - Kolečka průměr min 75 mm, brzditelná |  |
| - Barevné provedení sladěno s lůžkem |  |
| - Výška jídelní desky min. v rozsahu 75-105 cm |  |
| - Horní hrana jídelní desky nesmí ve sklopeném stavu přesahovat výšku horní odkládací desky stolku |  |
| - Rozměr stolku min. 50 x 45 x 80 cm |  |

V (doplní účastník) dne ……………………

___________________________